附件

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（浦东新区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦东新区水文 水资源管理 事务中心 （杨思闸站、周浦站） | 94.9 | 设施设备日常检查记录不全，汛后注水试验未及时完成。 |
|  |  |  | 杨思闸站测亭工作制度未上墙。 |
|  |  |  | 杨思闸站雨量计承雨器安装不稳固，器口不水平。 |
|  |  |  | 资料整编日清月结审核检查工作有缺位。基本站资料按月汇交有延迟。 |
|  |  |  | 安全事故应急预案信息上报主体不够明确。 |
|  |  |  | 周浦站降水观测场沿河一侧护栏高度不够。 |
|  |  |  | 测站保护范围已划定，未设立保护标志。 |

备注：杨思闸站开展流量监测，设备老化未更新。

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（宝山区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区水文站 （罗店站） | 97.6 | 未及时更换受损的水尺板。 |
|  |  |  | 降水观测场仪器信号线外露。 |
|  |  |  | 测站保护范围未划定。 |

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（闵行区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闵行区水文站 （大治河西闸站） | 93.4 | 水尺量程未达到历史最高水位。 |
|  |  |  | 测亭上墙工作制度未及时更新。 |
|  |  |  | 降水观测场地遮挡比较严重，雨量计安装不稳固。 |
|  |  |  | 测站观测记录未集中存放。观测员水位读数有误，水温订正值不正确。 |
|  |  |  | 4月份非汛期暴雨未摘录。 |
|  |  |  | 闸外测亭未配置灭火器。 |
|  |  |  | 测站保护范围未划定。 |

备注：大治河西闸站开展流量监测。

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（嘉定区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉定区水文站 （嘉定南门站） | 93.4 | 设施设备出入库记录不完整、记录内容有误。 |
|  |  |  | 废旧水尺未拆除。 |
|  |  |  | 对第三方质量监督管理制度操作性不强。 |
|  |  |  | 上墙的安全生产制度被遮挡。 |
|  |  |  | 黄渡站未及时开展流量比测工作。 |
|  |  |  | 黄渡站代表流速关系使用不当，流量计算存在差错，相应水位不匹配，未及时提交汛前注水试验记录，部分测站缺少运行维护记录。 |
|  |  |  | 测站保护范围已划定，未设立保护标志。 |

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（金山区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金山区水文站 （张堰站） | 95.2 | 季度考核材料缺第三方签名。 |
|  |  |  | 基本站资料按月汇交有延迟。 |
|  |  |  | 张堰站4月份非汛期暴雨未摘录。 |
|  |  |  | 安全生产隐患排查缺少整改佐证材料。 |
|  |  |  | 引桥护栏有损坏。测站保护范围未划定。 |
|  |  |  | 水位观测井筒井口缺少挡圈保护。 |

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（松江区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江区水文站 （泗泾站） | 97.0 | 基本水尺桩与断面桩不一致。 |
|  |  |  | 基本站资料按月汇交有延迟。 |
|  |  |  | 测站保护范围未划定。 |

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（青浦区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青浦区水文勘测队 （商榻站） | 95.2 | 蒸发皿安装培土维护不到位。 |
|  |  |  | 蒸发观测未使用音响器，未在静水圈内观测，测针松动。 |
|  |  |  | 基本站资料按月汇交有延迟。 |
|  |  |  | 商榻站水尺更换未做记录。 |
|  |  |  | 测站保护范围未划定。 |

备注：已安装自动蒸发设备开展试验。

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（奉贤区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉贤区水文站 （金汇港北闸站） | 95.2 | 闸外水尺量程未达到历史最低水位。 |
|  |  |  | 未制定测验质量管理制度。 |
|  |  |  | 闸内雨量计安装不稳固。 |
|  |  |  | 基本站资料按月汇交有延迟。 |
|  |  |  | 4月份非汛期暴雨未摘录。 |
|  |  |  | 隐患自查中发现电线外露，未及时整改。 |
|  |  |  | 测站保护范围已划定，未设立保护标志。 |

备注：金汇港北闸站开展流量监测。

2021年上海市水文监测监督检查结果和问题清单（崇明区）

| 序号 | 检查对象 | 得分 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇明区水文站 （崇西闸站） | 97.6 | 安全事故应急预案信息上报主体不够明确。 |
|  |  |  | 测亭外墙上停用的攀爬设施没有警示标志。 |
|  |  |  | 测站保护范围已划定，未设立保护标志。 |

备注：开展自动蒸发设备试验，2021年已实现投产。